СОДЕРЖАНИЕ

| Указания по безопасности .......................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| Назначение и принцип действия ................................................................ | 6 |
| Транспортирование и хранение ................................................................. | 7 |
| Комплект поставки ....................................................................................... | 7 |
| Показания к применению ............................................................................ | 7 |
| Противопоказания ........................................................................................ | 8 |
| Порядок использования по назначению ................................................... | 8 |
| Техническое обслуживание ........................................................................ | 10 |
| Технические характеристики ...................................................................... | 10 |
| Перечень используемых стандартов ........................................................ | 12 |
| Инструкция по применению ........................................................................ | 13 |
| Гарантии изготовителя ................................................................................ | 25 |
| Свидетельство о приёмке ........................................................................... | 26 |

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели «Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным магнитным полем, малогабаритный «АЛМАГ-01», который относится к изделиям медицинской техники и включен в номенклатуру разрешённых для применения в медицинской практике физиотерапевтических аппаратов, рекомендован Комитетом по новой медицинской технике Министерства здравоохранения России (протокол №7 от 09.08.1999 г.), Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00136 от 14 декабря 2009 года.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации и Инструкцией по применению, которые являются документами, удостоверяющими гарантированные заводом-изготовителем основные параметры, технические характеристики, показания и противопоказания к применению, порядок использования аппарата по назначению и его безопасность.

Применение аппарата «АЛМАГ-01» в соответствии с Инструкцией по применению позволит Вам оптимально использовать его уникальные возможности и получить максимальный эффект при лечении и профилактике широкого спектра заболеваний. В случае возникновения вопросов по применению аппарата, рекомендуем обратиться на завод или к врачу-физиотерапевту.

Внимание! Сохраняйте Руководство по эксплуатации с Инструкцией по применению в течение всего срока службы аппарата. При передаче аппарата «АЛМАГ-01» третьим лицам вместе с ним необходимо передать Руководство по эксплуатации с Инструкцией по применению.

Символы на аппарате

Предупреждения, связанные с безопасностью и эффективностью эксплуатации.

Корпус защищен усиленной изоляцией, защитного заземления не требуется.

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации  на аппарат.

Излучатель защищен усиленной изоляцией.

Защита от твёрдых предметов  и  вертикально падающих капель воды.

Соответствие отечественным нормативным документам.

Соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза 020/2011.

- УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

К выполнению лечебных или профилактических процедур с использованием аппарата   приступайте только после ознакомления с настоящим Руководством по эксплуатации.

Проводите процедуры в местах, удобных для включения сетевой вилки в розетку сети электропитания, исключающих натяжение сетевого шнура и кабеля излучателя (катушек-индукторов), в противном случае используйте сетевые удлинители промышленного изготовления. Аппарат «АЛМАГ-01» следует включать только в исправную розетку с рабочим напряжением сети ~220 В (-10%, +10%) или ~230 В (-10%, +6%).

Запрещается поднимать и переносить, а также выдергивать аппарат из розетки за сетевой шнур.

Во избежание повреждений аппарата, берегите его от безнадзорного доступа детей.

Перед проведением процедур проведите внешний осмотр аппарата. Эксплуатация аппарата с поврежденным корпусом, катушками-индукторами или кабелями ЗАПРЕЩЕНА!

Электронный блок и излучатель (четыре катушки-индуктора) должны храниться и использоваться в сухом помещении

Не допускайте попадания влаги внутрь электронного блока и катушек-индукторов при обработке их поверхностей дезинфицирующими растворами. Оберегайте аппарат от сырости, сотрясений и ударов.

Берегите аппарат от воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур.

После хранения или при транспортировании аппарата при низких температурах его перед использованием следует выдержать не менее 4-х часов при комнатной температуре.

Не перекручивайте и не перегибайте кабель и катушки-индукторы, храните аппарат после использования в потребительской таре.

Не размещайте подключенный к сети аппарат (менее 0,5 м) вблизи магнитных носителей информации (дискеты, кредитные карты, видеозаписи, мобильные запоминающие устройства).

Указания по защите окружающей среды: утилизируйте аппарат по окончании его эксплуатации как отходы электроники в специализированных пунктах утилизации.

Исключение ответственности: завод-изготовитель не несет ответственности за повреждения, которые возникли из-за несоблюдения указаний, приведенных выше.

Лечение проводится в строгом соответствии с «Инструкцией по применению».

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

«АЛМАГ-01» предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем в домашних условиях, на рабочем месте и в медицинских учреждениях.

АЛМАГ состоит из электронного блока (генератора импульсов тока), излучателя, состоящего из четырёх связанных между собой катушек-индукторов, используемых для воздействия на отдельные пораженные части тела, кабеля излучателя и сетевого шнура. После включения аппарата в сеть  220 В электронный блок в течение  22 минут обеспечивает формирование и распределение по катушкам-индукторам импульсов тока, в которых они преобразуются в импульсы магнитной индукции. В результате формируется распределенное в пространстве излучателя циклически изменяющееся бегущее (от 1-ой катушки к 4-ой, от 1-ой к 4-ой …) импульсное магнитное поле.

Катушки-индукторы соединены эластичными перемычками и образуют гибкую излучающую линейку – излучатель, который при использовании аппарата по назначению можно накладывать на поясничную или воротниковую зоны, позвоночник, обворачивать ей коленный сустав и т.п.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Аппарат в упаковке изготовителя может транспортироваться железнодорожным, воздушным, водным (кроме морского) и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок.

При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от прямого воздействия атмосферных осадков и механических воздействий.

В процессе эксплуатации после использования по назначению аппарат должен храниться в потребительской упаковке.

Для доставки аппарата на обмен или ремонт он должен быть полностью упакован.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Электронный блок с сетевым шнуром, соединенный гибким кабелем с излучателем (четыре катушки-индуктора).

- Индикатор магнитного поля.

- Бинт медицинский эластичный.

- Руководство по эксплуатации совмещенное с Инструкцией по применению.

- Потребительская тара.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Заболевания опорно-двигательного аппарата

- Повреждения опорно-двигательного аппарата и их последствия

- Неврологические заболевания

- Заболевания сердечно-сосудистой системы

- Осложнения сахарного диабета

- Дерматологические заболевания

- Хронические неспецифические заболевания легких

- Заболевания желудочно-кишечного тракта

- Заболевания женских половых органов

- Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- острые гнойно-воспалительные заболевания;

- беременность;

- системные заболевания крови;

- злокачественные новообразования;

- тиреотоксикоз;

- алкогольная интоксикация;

- наличие имплантируемого кардиостимулятора в зоне воздействия.

Наличие небольших металлических включений в костной ткани не служит противопоказанием к назначению аппарата в терапевтических дозах.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

После длительного хранения при транспортировании при температуре ниже плюс 10 0С перед включением выдержите аппарат в помещении при комнатной температуре не менее 4-х часов. При необходимости наружные поверхности частей аппарата продезинфицируйте способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе, разрешенном к применению в медицинской практике для изделий из пластмасс (например, в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% растворе хлорамина) с интервалами между протираниями 10-15 мин. При этом салфетка должна быть отжата во избежание попадания раствора внутрь аппарата.

На корпусе электронного блока расположены два световых индикатора. Зеленый зажигается при включении аппарата в сеть электропитания. Одновременно с зеленым индикатором загорается желтый, свидетельствующий о формировании бегущего магнитного поля. Он связан с таймером и гаснет через 22 минуты после включения аппарата в сеть, при этом воздействие прекращается.

Примечания:

- Для продолжения работы аппарата необходимо отключить аппарат от сети электропитания и включить его вновь (включение произвести через промежуток времени не менее 10 мин).

- По окончании работы с аппаратом необходимо отключить аппарат от сети электропитания.

Наличие магнитного поля и работоспособность АЛМАГа подтверждается миганием индикаторов зеленого цвета в центре каждой из четырех катушек-индукторов. При работе изделия индикаторы должны мигать с равной частотой. Дополнительно работоспособность АЛМАГа можно проверить с помощью индикатора магнитного поля, поочередно прикладывая его к катушкам-индукторам, со стороны знака «N», включенного в сеть аппарата. О наличии импульсного магнитного поля будут свидетельствовать мигание зеленой лампочки в центре индикатора.

Обе стороны катушек-индукторов являются рабочими, однако, в подавляющем большинстве методик воздействие осуществляется сторонами катушек с северным полюсом (обозначенные знаком «N»).

Направление перемещения бегущего импульсного магнитного поля от первой катушки-индуктора к четвертой. Первой считается та катушка, к которой подходит кабель от электронного блока.

Лечение проводят, воздействуя на очаг поражения, окружающие ткани и рефлекторные зоны, размещая индукторы аппарата непосредственно на коже. Благодаря высокой проникающей способности магнитного поля аппарата лечение можно также проводить через одежду, сухую или влажную марлевую повязку, гипсовую повязку толщиной до 1 см.

При использовании по назначению обращайте внимание на правильное размещения излучателя в соответствии с рекомендациями, указанными в методике лечения (направление бегущего импульсного магнитного поля и воздействие северным или южным магнитным полюсом).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аппарат «АЛМАГ-01» не требует специального технического обслуживания и при бережном отношении к нему может служить очень долго.

Обслуживание аппарата сводится к следующему:

| Наименование работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверка внешнего вида корпуса аппарата и сетевого шнура на отсутствие повреждений. Очистка от пыли и грязи, дезинфекция. | Один раз в неделю. Один раз в месяц или при передаче в другие руки |

Проверка работоспособности аппарата осуществляется с помощью индикаторов на электронном блоке и катушках-индукторах излучателя, либо с помощью индикатора магнитного поля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%).

- Номинальная мощность, потребляемая аппаратом от сети - 35 ВА.

- Масса аппарата не более 0,62 кг.

- Габаритные размеры аппарата:

- электронного блока – 137х60х45 мм;

- каждой из четырех катушек-индукторов узла воздействия – 15х(90 мм±3%.

- Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности каждой из  катушек-индукторов (обе плоские стороны) аппарата составляет (20(6) мТл.

- Длительность импульса магнитного поля в пределах от 1,5 до 2,5 мс.

- Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек-индукторов - 6,25 Гц.

- Подключение аппарата к сети питания, автоматическое включение режима магнитного воздействия сопровождается световой индикацией.

- Аппарат обеспечивает работу в повторно – кратковременном режиме в течение 6 часов: 22 мин – время магнитного воздействия, 10 мин - перерыв. Время воздействия устанавливается автоматически. Повторное включение режима воздействия осуществляется отключением аппарата от сети и новым его подключением к сети.

- При эксплуатации аппарат устойчив к воздействию климатических факторов при температуре окружающего воздуха в диапазоне от +10 до +35 (С и номинальном значении относительной влажности 80% при 25 (С.

- Аппарат при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 50 до +50 (С, при хранении в упакованном виде при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 50 до +40 (С.

- Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешенным к применению в медицинской практике для изделий из пластмасс.

- Средний срок службы – пять лет. Критерием предельного состояния аппарата является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления аппарата.

- Материалы, из которых изготовлены части аппарата, доступные к прикосновению, биологически безопасны.

- Максимальная температура на поверхности катушек-индукторов не более 41 (С, электронного блока – 45 (С.

- Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2а (медицинское изделие со средней степенью риска).

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

ГОСТ Р 51609-2000 «Изделия медицинские, классификация в зависимости от потенциального риска применения». Раздел 5 (приложение 9 Директивы 93/42/ЕЕС).

ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» (ИСО 10993-1:2009).

IEC 60601-1:2005 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учётом основных функциональных характеристик».

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

УТВЕРЖДЕНА

Письмом Росздравнадзора

от 18.03.2010 №04-5801/10

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Аппарата магнитотерапевтического

бегущим импульсным магнитным полем, малогабаритного

«АЛМАГ-01»

- Назначение аппарата

- Технические характеристики

- Показания к применению

- Противопоказания к применению

- Порядок пользования аппаратом

1. НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА

Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный «АЛМАГ-01», в дальнейшем именуемый – аппарат, предназначен для оказания терапевтического воздействия на отдельные части тела человека бегущим импульсным магнитным полем в условиях физиотерапевтических отделений и кабинетов лечебно-профилактических учреждений, а также самим пациентом в домашних условиях.

1.1.	Аппарат подлежит реализации через оптовую или розничную торговую сеть.

1.2.	Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях для изделий исполнения УХЛ категории 4.2 в соответствии с ГОСТ 15150-69: температура воздуха от плюс 10 °С до 35 °С, атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (650-800 мм рт. ст.).

1.3.	По электробезопасности аппарат выполнен по классу II, с рабочей частью типа В согласно ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-2-93).

1.4.	По воспринимаемым механическим воздействиям  аппарат относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444-92.

1.5.	По последствиям отказа аппарат относится к классу В по РД 50-707-91.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.	Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением  220В (-10%, +10%) или 230В (-10%, +6%).

2.2.	Мощность, потребляемая аппаратом от сети, 35 ВА(15%.

2.3.	Масса аппарата не более 0,62 кг.

2.4.	Габаритные размеры аппарата:

- электронного блока – 137х60х45 мм;

- одной из катушек узла воздействия – 15х(90 мм.

Примечание: предельные отклонения ±3%.

2.5.	Количество катушек-индукторов – 4.

2.6.	Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора узла воздействия аппарата составляет (20±6) мТл.

2.7.	Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс.

2.8.	Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек  составляет одну восьмую частоты питающей сети.

2.9.	Включение аппарата в сеть сопровождается световой индикацией о наличии питания и магнитного поля.

2.10.	Аппарат обеспечивает работу в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время магнитного воздействия, перерыв 10 мин. Время магнитного воздействия устанавливается автоматически  и равно (22(0,6) мин.

2.11.	При эксплуатации аппарат устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории изделий 4.2.

2.12.	Аппарат при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для группы условий 5, при хранении – для группы условий 2.

2.13.	Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешенным к применению в медицинской практике для дезинфекции изделий из пластмасс.

2.14.	Средняя наработка на отказ – не менее 1000 ч. Критерием отказа является несоответствие аппарата требованиям 2.6.

2.15.	Средний срок службы – пять лет. Критерием предельного состояния  аппарата является невозможность его восстановления при текущем ремонте или технико-экономическая нецелесообразность его дальнейшей эксплуатации.

2.16.	Материалы, используемые в конструкции аппарата, обеспечивают отсутствие раздражающего и аллергического действия согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92.

2.17.	Максимальная температура корпуса аппарата после одного цикла работы по 2.10 не более 45 °С, максимальная температура узла воздействия - не более 41 °С.

2.18.	Класс в зависимости от потенциального риска применения - 2а.

3. Показания к применению

Заболевания опорно-двигательного аппарата:

- остеохондроз позвоночника с рефлекторным корешковым синдромом:

- шейного,

- грудного,

- поясничного отделов;

- деформирующий остеоартроз;

- артриты и артрозы различных суставов: плечелопаточный периартроз, артрит, эпикондилит, подагра;

- бурсит;

- миозит;

- паратеноит.

Повреждения опорно-двигательного аппарата и их последствия:

- переломы костей;

- внутренние травмы суставов;

- раны, ушиб мягких тканей, гематома, посттравматический отёк;

- повреждения связок и мышц;

- послеоперационные раны;

- келоидный рубец;

- вялозаживающие гнойные раны, флегмоны, ожоги.

Неврологические заболевания:

- заболевания периферической нервной системы;

- невриты:

- неврит лицевого нерва,

- неврит лучевого нерва,

- неврит локтевого нерва,

- неврит срединного нерва,

- неврит седалищного нерва (ишиас),

- неврит малоберцового нерва,

- плексит;

- невралгии:

- невралгия тройничного нерва,

- невралгия затылочного нерва,

- межреберная невралгия;

- травмы нервной системы:

- травма позвоночника и спинного мозга;

- сосудистые заболевания головного мозга (при сочетании преходящих нарушений мозгового кровообращения с хронической ишемической болезнью сердца):

- нарушение спинномозгового кровообращения,

- ишемический инсульт.

Заболевания сердечно-сосудистой  системы:

- гипертоническая болезнь I – II стадии;

- почечная гипертония;

- вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу;

- ишемическая болезнь сердца со стабильной стенокардией напряжения (под контролем лечащего врача);

- облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (облитерирующий эндартериит).

Осложнения сахарного диабета:

- диабетическая ангиопатия;

- диабетическая полинейропатия.

Дерматологические заболевания:

- зудящие дерматозы;

- состояния после кожных пластических операций.

Хронические неспецифические заболевания легких:

- хронический бронхит;

- хроническая пневмония;

- бронхиальная астма.

Заболевания желудочно-кишечного тракта:

- панкреатит в подострой и хронической стадиях заболевания;

- дискинезия желчевыводящих путей;

- хронический гастрит;

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Заболевания женских половых органов:

- воспалительные заболевания матки и придатков в период стихания острого процесса;

- заболевания, обусловленные гипофункцией яичников;

- состояние после оперативного родоразрешения (кесарево сечение).

Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей:

- тромбоз глубоких вен голени;

- хронический тромбофлебит в стадии трофических расстройств;

- варикозная болезнь.

4. Противопоказания

- острые гнойно-воспалительные заболевания;

- беременность;

- системные заболевания крови;

- злокачественные новообразования;

- тиреотоксикоз;

- алкогольная интоксикация;

- наличие имплантируемого кардиостимулятора в зоне воздействия.

Наличие небольших металлических включений в костной ткани не служит противопоказанием к назначению аппарата в терапевтических дозах.

5. Порядок пользования АППАРАТОМ

Внимание!

-	Проведение процедур самим пациентом в домашних условиях аппаратом не требует специальной подготовки и специальных навыков. Для получения максимального эффекта обязательно изучение инструкции.

-	Общая длительность процедуры не должна превышать 40 минут в день.

  - Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Катушки-индукторы размещают вдоль проекции патологического очага (область шейного отдела позвоночника, лопатки, плечи, кисти, грудные позвонки, по ходу рёбер, поясничные и крестцовые позвонки и т.п.).

Продолжительность процедуры до 20 минут. Процедуры проводят 1 или 2 раза в день. Курс лечения 15-20 процедур, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 процедуры.

  - Повреждения опорно-двигательного аппарата.

Катушки-индукторы размещают вдоль проекции очага поражения. Допускается проводить воздействие через марлевую или гипсовую повязки.

Продолжительность процедуры до 20 минут. Процедуры проводят 1 или 2 раза в день. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

  - Заболевания сердечно-сосудистой системы

- При гипертонической болезни 1 и 2 стадии больной находится в положении лёжа на спине. Катушки-индукторы располагают на воротниковой зоне.

При почечной гипертонии помимо воротниковой зоны, индукторы накладывают на область надпочечников: 2 индуктора справа и 2 индуктора слева от поясничного отдела позвоночника. Продолжительность процедуры на каждую зону - 15-20 минут. Курс лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения.

- При атеросклеротической окклюзии артерий нижних конечностей катушки-индукторы располагают вдоль по ходу сосудов (сверху вниз) и нервов. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения.

  - Заболевания желудочно-кишечного тракта.

  - При панкреатите в подострой и хронической стадиях заболевания, положение больного лёжа на спине. Индукторы располагают на левое подреберье от срединной линии до средне-подмышечной. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения.

  - При Дискинезии желчевыводящих путей больной находится в положении лёжа на спине. Катушки-индукторы располагают на правом подреберье от срединной лини до средне-подмышечной. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения.

  - При хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки положение больного лёжа на спине. Катушки-индукторы поочерёдно располагают на два поля:

  - I поле – эпигастральная область. Время воздействия 15-20 минут.

  - II поле – на нижнее-грудной отдел позвоночника. Время воздействия 15 минут.

Курс лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения.

  - Заболевания женских половых органов.

При подостром и хроническом воспалительном процессах индукторы размещают на нижнюю половину передней брюшной стенки. Продолжительность процедуры 15-20 минут. Воздействие проводят 1-2 раза в день. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения. Менструации являются противопоказанием для проведения процедур.

  - Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей.

- При варикозном расширении вен конечностей катушки-индукторы располагаются вдоль по ходу сосудов (снизу вверх) и нервов. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения.

- При илеофеморальном тромбозе нижних конечностей катушки-индукторы размещают поочерёдно:

- на голень – от лодыжки до подколенной области;

- внутреннюю поверхность бедра – до паховой области. Воздействие проводят 1-2 раза в день продолжительностью по 15 минут на каждую зону. При варикозном расширении вен конечностей катушки-индукторы располагаются вдоль по ходу сосудов (снизу вверх) и нервов. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения.

- При хроническом тромбофлебите в стадии трофических расстройств катушки-индукторы размещают на область трофической язвы голени – вокруг голени. Воздействие проводят 1-2 раза в день продолжительностью 20 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

- При тромбозе подключичной вены индукторы размещают на подключичную область и на область внутренней поверхности плеча. Воздействие проводят 1-2 раза в день продолжительностью 20 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

- После флебэктомии лечение проводят с 3-4 дня после операции. Катушки-индукторы располагают на два поля: внутреннюю поверхность голени и внутреннюю поверхность бедра. Воздействие проводят 1 раз в день продолжительностью по 15 минут на каждое поле. Курс лечения 10-12 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения.

  - Лечение осложнений сахарного диабета.

- При лечении диабетической ангиопатии катушки-индукторы располагают на тыл стопы и внутреннюю поверхность голени. При поражении бедренного сегмента катушки-индукторы располагают на переднее-внутреннюю поверхность бедра. Воздействие проводят 1-2 раза в день продолжительностью 20 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

- При лечении диабетической полинейропатии индукторы располагают по ходу периферических нервов на конечности на 2 поля: заднюю поверхность бедра и заднюю поверхность голени. Воздействие проводят 1 раз в день продолжительностью 20 минут на каждое поле. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

  - Дерматологические заболевания

- При лечении нейродермита, почесухи, красного плоского лишая и др. катушки-индукторы накладывают паравертебрально на соответствующий сегмент, иннервирующий зону высыпаний и непосредственно на очаг поражения. Воздействие проводят 1-2 раза в день продолжительностью 15-20 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

- После кожных пластических операций для снятия отёка, воздействие начинают на 1-2 сутки после операции, исключая область шва. Воздействие проводят 1-2 раза в день продолжительностью 20 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

  - Хронические неспецифические заболевания лёгких.

Больной находится в положении лёжа на животе. Индукторы располагают на два поля. Первое - область проекции надпочечников: справа и слева от позвоночника на уровне Т10 – Т12. Второе – меж- и подлопаточная область. Индукторы располагают по 2 справа и 2 слева от позвоночника. Время воздействия по 15-20 минут на каждое поле. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

  - Неврологические заболевания.

- При хроническом и обострении хронического радикулита индукторы накладывают по ходу позвоночника паравертебрально, с одной или с двух сторон поочерёдно, в зависимости от поражения. При болевых ощущениях по ходу нервных стволов, соответственно поражению индукторы накладываются: на соответствующий поражению участок позвоночника, а также верхнюю или нижнюю конечность или по ходу межреберий. Время воздействия на два участка – по 15 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

- При сосудистых заболеваниях головного мозга индукторы располагают на воротниковую зону. Время воздействия 10-15 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие качества аппарата требованиям руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет аппарат и его составные части по предъявлении гарантийного талона.

2. Условия гарантии.

2.1. Гарантия действительна только при наличии правильного и четко заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи и четкой печатью торгующей организации.

2.2. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

-	если аппарат имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре;

-	если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы аппарата;

-	если аппарат имеет механические повреждения;

-	если аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей;

-	если аппарат имеет повреждения, вызванные несоответствием параметров питающей сети требованиям Государственных стандартов.

3. Электрические схемы, ремонтную документацию изготовитель высылает по запросу уполномоченных сервисных центров.

Производитель не гарантирует работоспособность аппарата и соответствие его магнитного поля заявленным параметрам при подключении аппарата в сеть 120В, 60Гц даже через адаптер напряжения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный «АЛМАГ-01» заводской номер______________________ соответствует техническим условиям ТУ 9444-004-40279992-99 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска______________________             М.П.

__________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный «АЛМАГ-01» упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки___________________

Упаковку произвел_______________             М.П.

Адрес завода-изготовителя: Россия, 391351,

Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,

ОАО “ЕПЗ”, тел./факс: (49131) 2-04-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Аппарата магнитотерапевтического  бегущим импульсным полем, малогабаритного «АЛМАГ-01»

ТУ 9444-004-40279992-99

Дата изготовления ___________№_____________________

Приобретен

__________________________________________________

(заполняется торгующей организацией)

__________________________________________________

Введен в эксплуатацию

_________________________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием______________________________________

города____________________________________________

Подпись руководителя ремонтного

предприятия _____________________

Подпись руководителя учреждения-

владельца _______________________

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и служит основанием для предъявления счета на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

В стационары и домашние аптечки

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения воспалительных заболеваний предстательной железы МАВИТ® (УЛП-01 “ЕЛАТ”)

Устройство разрабатывалось специалистами Рязанского госмедуниверситета им. И.П. Павлова.

Показания к применению: хронический простатит вне обострения, простатовезикулит, уретропростатит, эректильная дисфункция, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома) на фоне хронического простатита.

Лечение МАВИТом осуществляется путем совместного воздействия теплом, импульсным магнитным полем и вибрационным массажем на предстательную железу: аппликатор из медицинского пластиката вводится в прямую кишку (врачом или самостоятельно пациентом) и через ее стенку воздействует на простату перечисленными факторами.

Термальное воздействие, в частности, трансректальная гипертермия простаты входит в международные терапевтические стандарты.

Механическая вибрация восстанавливает тонус мышц и способствует эвакуации секрета простаты, нормализации функции нижних мочевых путей, уменьшению болевого синдрома.

Магнитное поле обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим и трофико-регенеративным действием.

Комплексное применение этими физическими факторами усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения, укорачивает сроки лечения, дает устойчивый лечебный эффект. МАВИТ применяется в стационарных, амбулаторных и, в связи с наличием противопоказаний, по рекомендации и под контролем врача в домашних условиях.

Основные характеристики:

Температура рабочей зоны аппликатора от 38,5 до 42 °С

Амплитудное значение магнитной индукции на поверхности рабочей зоны аппликатора 3 - 30 мТл

Амплитуда вибрации аппликатора - 0,01 - 0,1 мм

Электропитание ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%) частотой 50 Гц.

Масса устройства не более 0,7 кг

В 2003 году устройство МАВИТ АЛП-01 (прототип устройства МАВИТ УЛП-01) стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»,

Спрашивайте устройство МАВИТ® в аптеках, магазинах «Медтехника», на заводских выставках-продажах или заказывайте прямо на заводе. На все интересующие Вас вопросы ответят врачи-консультанты.

Тел. завода (49131) 2-04-57 или 4-38-29

Бесплатный круглосуточный телефон 8-800-200-01-13

Адрес завода-изготовителя: Россия, 391351,

Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,

ОАО “ЕПЗ”, тел./факс: (49131) 2-04-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Аппарата магнитотерапевтического  бегущим импульсным полем, малогабаритного «АЛМАГ-01»

ТУ 9444-004-40279992-99

Дата изготовления ___________№_____________________

Приобретен

__________________________________________________

(заполняется торгующей организацией)

__________________________________________________

Введен в эксплуатацию

_________________________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием______________________________________

города____________________________________________

Подпись руководителя ремонтного

предприятия _____________________

Подпись руководителя учреждения-

владельца _______________________

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и служит основанием для предъявления счета на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

###### В стационары и домашние аптечки

###### Целебное тепло устройства ФЕЯ

Наши неизбежные “спутники жизни” -

НАСМОРК (РИНИТ), ГРИПП, ГАЙМОРИТ, ФРОНТИТ, ФАРИНГИТ, ЛАРИНГИТ

- лечатся с трудом, отнимают много времени и кучу денег.

А если к тому же заболел ребенок...

Все неприятности превращает в удовольствие Устройство теплового лечения придаточных пазух носа и гортани ФЕЯ® (УТЛ-01-«ЕЛАТ») - успешное средство лечения в домашних условиях ЛОР-болезней в остром и хроническом периодах.

Обеспечивает глубокий постоянный по температуре и неограниченный по времени прогрев гайморовых пазух и горла. Устройство особенно эффективно при лечении насморка у детей, при профилактике гриппа.

Производство сертифицировано в соответствии с европейским стандартом EN ISO 13485.

Основные характеристики:

Электропитание ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%) частотой 50 Гц.

Габаритные  размеры источника питания устройства не более 95х85х65 мм.

Масса устройства не более 0,32 кг.

Спрашивайте устройство ФЕЯ® в аптеках, магазинах “Медтехника” или заказывайте прямо на заводе. На все интересующие Вас вопросы ответят врачи-консультанты.

Тел. завода (49131) 2-04-57 или 4-38-29

Бесплатный круглосуточный телефон 8-800-200-01-13

Адрес завода-изготовителя: Россия, 391351,

Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,

ОАО “ЕПЗ”, тел./факс: (49131) 2-04-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Аппарата магнитотерапевтического  бегущим импульсным полем, малогабаритного «АЛМАГ-01»

ТУ 9444-004-40279992-99

Дата изготовления ___________№_____________________

Приобретен

__________________________________________________

(заполняется торгующей организацией)

__________________________________________________

Введен в эксплуатацию

_________________________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием______________________________________

города____________________________________________

Подпись руководителя ремонтного

предприятия _____________________

Подпись руководителя учреждения-

владельца _______________________

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и служит основанием для предъявления счета на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

В стационары и домашние аптечки

Устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки  УТМпк-01 «ПАРА»

Устройство предназначено для лечения заболеваний прямой кишки. Аппарат создан на основе известного эффективного устройства теплового лечения геморроя ППК-01 с применением дополнительного лечебного фактора.

Лечение осуществляется путем одновременного воздействия теплом и магнитным полем, на прямую кишку, с помощью соответствующего по форме термомагнитного зонда.

Тепловое лечение заболеваний прямой кишки - новое слово в медицине, отмеченное золотой медалью выставки «Эврика-97» в Брюсселе.

Магнитотерапия - известный много веков метод лечения воспалительных процессов и снятия болей.

Применение устройства дает устойчивый и существенно более быстрый лечебный эффект при лечении анальных трещин, хронического геморроя и в послеоперационный период. Применяется в стационарных, амбулаторных и под контролем врача в домашних условиях.

Основные характеристики

Температура поверхности рабочей зоны зонда регулируемая от 37,5 до 41,5 °С

Амплитудное значение радиальной составляющей магнитной индукции импульсного магнитного поля на поверхности рабочей зоны зонда  10 - 30 мТл с циклически изменяющейся частотой повторения монополярных импульсов

Электропитание ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%) частотой 50 Гц.

Масса с футляром до 0,5 кг

Габаритные размеры источника электропитания 119х95х52 мм

Спрашивайте устройство УТМпк-01 «ПАРА» в аптеках, магазинах “Медтехника” или заказывайте прямо на заводе. На все интересующие Вас вопросы ответят врачи-консультанты.

Тел. завода (49131) 2-04-57 или 4-38-29

Бесплатный круглосуточный телефон 8-800-200-01-13

# Text boxes

!

!

IP41

!

!

1

Кабель излучателя

2

3

4

Электронный блок

Индикатор магнитного поля

Сетевой шнур

Излучатель

М.П.

М.П.

М.П.